## 1.调研项目内容
附件1
调研项目内容
调研项目编号：DFYLSB20250801
包组 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 配置要求 | 包组最高 限价（万元） | 备注
1 | 双极电切内窥镜及附件 | 1 | 台套 | 1.可匹配本院手术室现有奥林巴斯MODEL UES-40和ESG-400 ，用于前列腺电切及妇科微创手术。 2.电切镜视向角≥30°，长度≥300mm。 3.电切镜视场中心分辨力≥3.0C/°。 4.有效景深范围不小于5-50mm。 5.外鞘直径≤26Fr，內鞘直径≥23Fr。 6.防水≥IPX7. 7.至少配置电切镜、內鞘、外鞘、操作器等各1台/件。 8.配置多种光缆接头，可与STORZ、奥林巴斯、WOLF、ACMI等常见品牌光缆链接。 | 3 | 第二次
2 | 闭式循环水冷却系统 | 1 | 套 | 1.闭式循环水冷却系统，可匹配本院现有神钢品牌SG55AIV型号螺杆空气压缩机，通过水与机油热交换明显降低空压机油温度，满足空压机长时间连续稳定运行需求。 2.配备热交换器1台套，容积在45--60L之间。 3.配备高压油管≥2条，用于实现压缩机油路与热交换器连接。 4.配备增压水泵≥2台套，功率≥5.5kW，一备一用。 5.配备冷却塔1台套，规格在15--20RT之间，直径≤1500mm，搭配不锈钢固定底架及固定钢索。 6.总循环水量≥20m³/h，风机为轴流，风量≥11000m³/h。 7.配备控制箱，至少具有自动启停（温度控制）、水泵轮换、温度显示、缺水报警等功能。 8.配备神钢品牌螺杆空气压缩机使用机油1桶。 | 3.5
3 | 胎心监护仪 | 2 | 台套 | 1.匹配我院现有中央监护系统（理邦MFM-CNS），用于产科检测及记录胎儿心率、母亲宫缩压等数据。 2.监护参数至少含：胎心率(FHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM)，母亲参数(血压、血、脉搏、心电、呼吸、体温)。 3.显示屏≥10 英寸，专业监护界面至少包含：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面母亲监护曲线及数字显示界面。 4.内置式宽行打印≥152mm，符合国际标准。 5.具备双胎心率重合报警(SOV)功能和母胎心率信号重合验证，能自动识别报警。 6.至少配有无线胎心探头、无线宫缩压力探头各1个。 | 9.5